## 設計FMEA
設計FMEA（Design Failure Mode and Effects Analysis）
製品名: 高精度センサーユニット XS-500 |  |  |  | 文書番号: DFMEA-XS500-001 |  |  |  | 作成日: 2025年4月1日 |  |  |  | 版数: Rev.1.0 |  |  |  | 作成者: 田中 太郎
No. | サブシステム /部品 | 機能 /要求 | 故障モード | 影響 (上位) | 影響 (最終) | 重篤度 S | 原因 /メカニズム | 現行の 予防管理 | 発生頻度 O | 現行の 検出管理 | 検出度 D | RPN (S×O×D) | 推奨処置 |  |  | 処置後評価
[13 empty] | 処置内容 | 担当 | 完了目標 | S | O | D | RPN
1 | 温度センサー | 温度計測 (-40〜200℃) | 測定値ドリフト | センサー出力誤差 | 製品品質不良 顧客クレーム | 8 | 温度係数ずれ 長期経年変化 | 設計時温度補償 回路採用 | 4 | 出荷前全数キャリブレーション | 3 | 96 | 3点温度校正を出荷基準に追加 | 品質保証部 | 2025/6 | 8 | 2 | 2 | 32
2 | 温度センサー | 温度計測 (-40〜200℃) | センサー断線 | 測定不能 | 設備停止 生産損失 | 9 | 振動・衝撃による接触不良 半田クラック | 振動試験実施 (JIS C 60068-2-6) | 2 | 通電チェック機能内蔵 | 2 | 36 | 配線材料をより耐振性の高いものへ変更 | 設計部 | 2025/7 | 9 | 1 | 2 | 18
3 | 圧力センサー | 圧力計測 (0〜10MPa) | 過圧による破損 | センサー損傷 | 設備損傷 安全リスク | 10 | 過渡的圧力スパイク 安全弁なし | 過圧保護回路設計 | 3 | 圧力リミッター試験 | 2 | 60 | 15MPaの過圧保護弁を内蔵 | 設計部 | 2025/5 | 10 | 1 | 1 | 10
4 | 圧力センサー | 圧力計測 (0〜10MPa) | ゼロ点ずれ | 計測誤差発生 | 品質データ信頼性低下 | 7 | 温度変化による熱応力 ヒステリシス | 温度補償アルゴリズム実装 | 4 | ゼロ点自動補正機能 | 3 | 84 | 自動ゼロ補正周期を24h→8hに短縮 | 開発部 | 2025/6 | 7 | 2 | 2 | 28
5 | 振動センサー | 振動検知 (0〜2000Hz) | 感度低下 | 振動異常の見逃し | 設備異常の未検知 予防保全失敗 | 8 | 圧電素子劣化 接着剤剥離 | 加速度センサー選定基準 MTBF 10万時間以上 | 3 | 定期感度チェック機能 | 3 | 72 | BIT（内蔵自己テスト）機能を追加 | 開発部 | 2025/7 | 8 | 2 | 2 | 32
6 | 通信モジュール | Ethernetデータ送信 | データ欠落 | 計測データ損失 | 品質記録の欠損 | 6 | ノイズによるパケットロス バッファオーバーフロー | EMC対策設計 シールドケーブル | 4 | 通信エラー検出・再送機能 | 2 | 48 | データロガー機能を本体に追加（バッファ拡張） | IT部門 | 2025/8 | 6 | 2 | 1 | 12
7 | 電源回路 | 安定電源供給 (DC24V±10%) | 電圧変動による誤動作 | センサー出力異常 | 計測データ異常 | 7 | 電源ノイズ サージ | TVS保護素子実装 フィルタ回路 | 3 | 電源電圧モニタリング機能 | 2 | 42 | 電源インピーダンス仕様を規格化 | 設計部 | 2025/6 | 7 | 2 | 1 | 14
8 | 筐体・防水 | IP67防水性能 | Oリング劣化による浸水 | 回路基板腐食 | 機能停止 | 8 | 経年劣化 化学薬品接触 | 耐薬品性Oリング選定 FKM材質 | 2 | 定期Oリング交換指示 圧力試験 | 3 | 48 | Oリング交換周期を製品マニュアルに明記 交換アラート機能追加 | 品質部 | 2025/5 | 8 | 1 | 2 | 16
9 | ファームウェア | 自己診断機能 | 診断アルゴリズムのバグ | 故障の見逃し | 異常検知遅延 | 7 | ソフトウェアバグ 仕様漏れ | コードレビュー 単体テスト | 2 | 統合テスト バグトラッキング | 2 | 28 | テストカバレッジ目標を80%以上に設定 | 開発部 | 2025/9 | 7 | 1 | 1 | 7
10 | キャリブレーション | 精度維持 校正機能 | 校正値の不正書き込み | 精度劣化 | 出荷品質不良 | 9 | 不正アクセス 操作ミス | 校正書き込みパスワード保護 | 2 | 校正記録ログ機能 | 1 | 18 | デジタル署名による校正データ保護 | セキュリティ部 | 2025/7 | 9 | 1 | 1 | 9
RPN判定基準 (Risk Priority Number)
RPN ≥ 200 |  |  | RPN 100-199 |  |  | RPN 50-99 |  |  | RPN < 50 |  |  | 評価基準：S/O/D 各1〜10点、RPN = S × O × D（最大1000）

## 評価基準(S-O-D)
重篤度(Severity)評価基準
スコア | 区分 | 影響 | 例
9-10 | 危険 | 人身事故・法規違反 | 人命・安全に関わる重大な障害
7-8 | 重大 | 製品機能喪失 | 製品が機能しない
5-6 | 中程度 | 機能低下 | 性能が著しく低下
3-4 | 軽微 | 部分的影響 | 軽微な影響、回避可能
1-2 | 無視可能 | 影響なし | ほとんど認識されない